翁牛特旗医院射线装置应用项目

# 竣工环境保护验收意见

# 2020年11月14日，依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，翁牛特旗医院组织召开了《翁牛特旗医院射线装置应用项目》竣工环境保护验收会。验收工作组由建设单位（翁牛特旗医院）、验收监测单位（北京森馥科技股份有限公司）及技术专家组成。（名单附后）

# 验收工作组查验了本项目辐射安全防护设施的建设与运行情况，听取了建设单位、验收监测单位的汇报。经认真研究讨论，形成如下验收意见。

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

# 翁牛特旗医院始建于1956年是一所集医疗，预防、保健、科研、教学、急救于一体的二级甲等综合医院，翁牛特旗医院位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇，是全旗诊疗技术服务中心。该院取得了使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置辐射安全许可证，有效期至2025年4月28日，目前有1台Ⅱ类射线装置，6台Ⅲ类射线装置。本次验收内容为7台射线装置，包括1台Ⅱ类Artiszeefloor型数字减影血管造影系统；6台Ⅲ类射线装置，型号分别为1台Definition AS 64排CT、1台数字化计算机摄影系统飞天 6000、1台APROLINEXC型齿科曲面断层摄影机、1台CT/e单排螺旋CT、1台SN-DR3MG数字乳腺X射线系统和1台飞利浦Digital Diagnost C 50数字化计算机摄影系统。

# 环保审批及验收情况

# 本次验收的7台射线装置，1台数字减影血管造影系统（Ⅱ类射线装置）和4台Ⅲ类射线装置，2019年12月履行了环境影响评价手续，并经内蒙古自治区生态环境厅评审批复，批复编号为：内辐环审【2019】033号；2台Ⅲ类射线装置履行了环评备案手续。该医院于2020年8月委托北京森馥科技股份有限公司开展竣工环境保护验收工作。

# （三）投资情况

翁牛特旗医院射线装置应用项目总投资2481万元，其中环保投资46万元，占总投资的1.85%。

二、工程变动情况

# 本项目无变动。

# 三、环境保护设施建设及管理制度落实情况

# 翁牛特旗医院对数字减影血管造影及Ⅲ射线装置机房墙体、机房防护门及观察窗均采取了铅水泥和铅防护，设置了规范的电离辐射标志和工作指示灯等，配备了辐射监测仪器、防护用品等，符合射线装置使用防护要求。该医院制定了较完善的管理制度，包括《辐射安全与环境保护管理机构》、《设备操作规程》、《辐射安全和防护设施的维护与维修制度》、《场所及环境监测方案》、《监测仪器使用制度》、《辐射工作人员培训/再培训管理制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射事故应急预案》等辐射安全管理规章制度，编制了年度评估报告，开展了现场辐射安全检查和监测，同时对辐射工作人员进行了个人剂量监测和辐射安全培训。

# 四、验收监测结果

# 数字减影血管造影机和Ⅲ类射线装置在工作状态下，机房外周围辐射剂量率监测结果均符合《医用X射线诊断放射防护要求（GBZ130-2013）中“具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标应不大于2.5μSv/h。”的限值要求。

辐射工作人员个人剂量年度监测结果满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中职业工作人员5mSv/a剂量管理值。

# 五、验收结论

# 通过对翁牛特旗医院射线装置应用项目辐射安全防护检查、工作场所监测及相关管理检查，该项目按照建设项目环境影响评价分类名录内的要求进行了评价；并履行了建设项目环境影响评价审批手续，辐射安全防护设施与主体工程基本做到了同时设计、同时施工和同时投入生产使用。该项目辐射安全防护设施建设规范、规章制度较完善，该项目运行时对有关人员和周围环境的辐射影响符合国家有关标准要求，具备了工程竣工环境保护验收条件，同意本项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

# 1.完善辐射防护安全管理相关制度， 进一步做好现场监测记录、检查、维护记录，并将相关材料及时归档。

# 2.加强辐射工作人员培训和个人剂量管理。

# 3.定期对辐射安全防护设施进行检查；每年对本单位辐射安全与防护状况进行安全评估，对存在的安全隐患及时整改。

竣工验收工作组成员：（名单附后）

2020年11月14日